別紙様式２

仕様適合確認書

事業者所在地

事業者名

代表者名

|  | 仕様書の内容 | 応札する物品の仕様 （メーカー名、型式： ） |
| --- | --- | --- |
| 自動ケルダール蒸留滴定装置 |  |  |
| 測定原理 | ケルダール法（蒸留・中和滴定法）に基づき、試料の希釈、試薬添加、蒸留から滴定、計算、記録、排液までを全自動で行うこと。 |  |
| 滴定方式 | 比色滴定方式であること。 |  |
| 回収率及び再現性 | 回収率≧99.5%、RSD≦±１% |  |
| 検出下限 | 0.1mgN |  |
| 供給機能 | 蒸留水（希釈水）、水酸化ナトリウム（アルカリ）、ホウ酸（吸収液）の自動供給機能を有すること。 |  |
| 自動排液機能 | 測定終了後、自動で排出する機能を有すること。 |  |
| 電源 | 単相200Vで動作すること（昇圧トランス対応可）。電源プラグの形状は、引掛形、接地2P、20A、250V（NEMA規格L6-20P相当）とし、既存の壁面コンセントに適合すること。適合しない場合は、適合するプラグへの交換または変換アダプタを納入時に提供すること。 |  |
| 蒸留能力 | １検体あたりの標準的な測定時間は５分以内（蒸留・滴定含む）であり、かつ、１日の最大処理検体数を考慮し、連続的な測定に耐えうるボイラー能力を有すること。また、30〜100%の範囲で任意に蒸気出力を設定できること。 |  |
| 安全機能 | 以下の検知機能を備え、異常時に自動停止すること。 保護ドアの開閉検知、試料管の装着検知、冷却水流量の不足検知、ボイラーの過熱保護、試薬残量及び廃液満杯検知 |  |
| 耐腐食性外装 | 本体筐体（外装）は、耐腐食性、耐薬品性を有し、長期間の腐食を防止する構造であること。 |  |
| 試料管規格 | 現使用品（42φ×298mm（250mL））の試料管を標準で使用できること。 |  |
| 測定結果の出力方法 | 測定結果（検体名、窒素濃度、滴定量等）を、外部PCソフトを介さず、本体から直接USBフラッシュメモリへCSV形式等で出力できること。または、専用のプリンタを接続し、測定終了ごとに結果を自動印字できること。 |  |
| ライブラリ機能 | 測定条件を３種類以上登録、保存できること。 |  |
| オートサンプラー | オートサンプラー（20検体以上）を追加接続できる拡張性を有すること。 |  |
| 周辺パーツ | 各試薬（アルカリ、酸、希釈水等）供給用及び廃液貯留用の専用タンク一式。本体と各タンクを接続するための耐薬品性ホース及びコネクタ一式。 |  |
| ケルダール分解装置 |  |  |
| 架数 | 20架（現使用品（42φ×298mm（250mL））の試料管を標準で使用できること）。 |  |
| 温度制御範囲 | 室温～450℃（常用420℃での安定動作が可能なこと）。 |  |
| 温度精度 | ≦±１℃（400℃において） |  |
| プログラム運転 | 温度及び保持時間を組み合わせたプログラム運転（ステップ制御）が可能であること。少なくとも２ステップ以上（例：予熱ステップ＋本分解ステップ）の設定を複数保存でき、設定温度に到達後、自動でタイマーカウント及び次ステップへの移行が行われること。 |  |
| プログラム記憶 | 温度及び保持時間を組み合わせたパターンを３種類以上登録、保存できること。 |  |
| 材質 | ブロック部は熱伝導率の高いアルミニウム合金製であること。筐体は長期間の腐食を防止する構造であること。 |  |
| 電源 | 単相200Vで動作すること（昇圧トランス対応可）。電源プラグの形状は、引掛形、接地2P、20A、250V（NEMA規格L6-20P相当）とし、既存の壁面コンセントに適合すること。適合しない場合は、適合するプラグへの交換または変換アダプタを納入時に提供すること。 |  |
| 表示・言語 | 操作パネルが日本語表示であること。困難な場合は、詳細な日本語操作マニュアルを添付すること。 |  |
| 吸気マニホールド | 20本一括で排ガスを吸引できる構造で、各試料管との密閉性が高いこと。 |  |
| 専用ラック | 20架（42φ×300mm試料管用）。手動式とし、ラックを冷却位置で安全に保持できる構造であること。 |  |